

**洛阳市亚定点医院项目**

**谈 判 采 购 文 件**

(2022QX-00001)

**投标人： （盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字）**

**2022年12月30日**

**目录**

[**一、响应函 1**](#_Toc76738844)

[**二、采购产品要求 2**](#_Toc76738845)

[**三、报价表**](#_Toc76738846) **4**

[**四、技术偏离表**](#_Toc76738846) **5**

[**五、营业执照及相关资质证明**](#_Toc76738850) **6**

[**六、法人代表人身份证明**](#_Toc76738850) **7**

[**七、委托授权书**](#_Toc76738850) **8**

[**八、售后服务及其他优惠承诺**](#_Toc76738852) **9**

[**九、产品图片及相关参数**](#_Toc76738854) **10**

[**十、近三年的该产品业绩合同**](#_Toc76738856) **11**

[**十一、谈判原则**](#_Toc76738856) **12**

[**十二、评分办法**](#_Toc76738856) **14**

[**十三、授予合同**](#_Toc76738856) **16**

**一、响应函**

1.我方已仔细研究了（项目名称）谈判采购文件的全部内容，法人代表（全名职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份、副本叁份（**密封胶装成册**），并对之负法律责任。

2.我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）报价表

（3）授权委托书

（4）响应方案

（5）技术偏差表

（6）响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4．我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方保证响应文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺响应文件无效并愿承担一切责任。**\*以上提供的资料原件为必备材料，复印件需加盖单位公章，如逾期提交或未按规定密封的投标文件不予接受，为投标无效。**

**7. 按响应人授权代表递交响应文件签到时间逆顺序开标；**

供应商：

法定代表人或其授权的代理人：

地址：

电话：

# 二、采购产品要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购服务名称 | 监护仪 | 数量 | 44台 |
| 控制价 | 440000 | | |
| 付款方式 | 设备到货安装调试验收合格后付合同金额的70%，自验收合格之日起设备正常运行满半年经科室评议合格后支付合同金额的20%，设备正常运行期满一年经科室评议合格后支付剩余的10%。 | | |
| 项目编号 | 2022QX0001 | | |
| 采购服务要求 | **技术指标：**  **1.可用于监护成人,儿童,新生儿患者；**  **2.≥12寸彩色液晶显示屏；**  **3.监测参数：**  **3.1标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；**  **3.2具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联；**  **3.3心律失常分析：≥22种；**  **3.4具备智能导联脱落监测功能；**  **3.5支持心率变化统计和动态血压分析；**  **4.系统功能：**  **4.1具有三级声光报警，参数报警级别可调；**  **4.2具备报警集中设置功能；**  **4.3血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持任意整数数值；**  **4.4可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储；**  **4.5具备Nurse Call报警功能；**  **4.6支持VGA外接拓展显示屏；**  **4.7具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；**  **4.8具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置；**  **4.9标配普通锂电池，工作时间可达4小时；配高容量锂电池，工作时间达8小时；**  **4.10支持3通道记录仪；**  **4.11防水等级达到IPX1标准。**  **备注：**上述客观证据材料（技术支持资料）包括：国家认可的检验检测认证机构出具的认证证书、检测报告；投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）；或者谈判小组认可的其他客观证据材料。 | | |

# 三、报价表

**项目名称：**监护仪

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 监护仪 |
| 项目编号 | 2022QX0001 |
| 原厂地/厂家/品牌 |  |
| 规格型号 |  |
| 数量 |  |
| 单价 |  |
| 总价 |  |
| 质保期 |  |
| 供货期 |  |
| 备注 | 谈判采购采用二次报价，响应文件内报价为第一次报价，现场需要二次报价作为最终报价，不能高于一次报价，盖单位公章并签字。 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

# 四、技术偏离表

项目名称：监护仪

项目编号：2022QX0001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数要求 | 本产品参数描述 | | 响应文件的应答  是/否 | 偏离说明 |
| 1 |  | |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |
| 5 |  | |  |  |  |
| 6 |  | |  |  |  |
| 7 |  | |  |  |  |

# 五、营业执照及相关资质证明

# 注：医疗器械经营许可证、生产厂家生产许可证、产品注册证等（复印件及原件备查）

**六、法人代表人身份证明**

**注：附法定代表人身份证复印件**

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： （盖单位章）

年 月 日

附：

法定代表人身份证复印件

**七、授权委托书**

**附：受托人身份证复印件（原件备查）**

：

（供应商名称）法定代表人授权我公司

（职务或职称）（姓名）为我单位本次报价授权代理人，全权处理此次（项目编号：）竞争性询价活动的一切事宜。

特此授权。

附代理人身份证复印件

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

**八、售后服务及其他优惠承诺**

（承话书格式自拟)

**九、产品图片及相关参数**

# 十、近3年的该产品业绩合同情况表

**（2018年9月1日至2021年9月1日的业绩）**

**注：（合同复印件加盖单位公章）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务单位 | 合同金额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 十一、谈判原则

一、谈判小组

依据《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定，询价小组由招标人纪检监察室在医院专家库中抽取，由不少于3人单数组成。

二、谈判原则

依据《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》和七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》的有关规定，评标遵循下述原则：

1、公平、公正、科学、择优。

2、质量好、信誉好、价格合理、使用寿命长、技术先进可行。

3、谈判时，报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

三、谈判纪律

1、谈判小组成员和参与谈判工作的有关人员不得透露对采购文件的评审、比较和中标候选人的推荐情况，以及与之有关的其它情况。

2、如果供应商试图对谈判小组的评审施加影响，将导致该供应商的采购谈判文件被废标。

四、谈判文件的初审

1、谈判工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府的有关规定，遵循“公平、公正、客观、择优”的原则进行。谈判小组将按照规定只对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行审核和比较。谈判小组不保证最低响应报价成交。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款** | **审查因素** | **审查标准** |
| 资格性审查标准 | 供应商名称 | 供应商名称与营业执照一致 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 医疗器械经营许可证或备案凭证 | 符合供应商报名资格的规定 |
| 医疗器械生产许可证（生产厂商） | 符合供应商报名资格的规定 |
| 医疗器械注册证（备案证） | 符合供应商报名资格的规定 |
| 制造商授权及售后服务承诺（进口产品提供） | 符合供应商报名资格的规定 |
| 符合性评审标准 | 谈判承诺函 | 符合谈判采购文件的规定 |
| 响应文件的签字、盖章 | 按照谈判采购文件中提供的响应文件格式和要求签名、盖章 |
| 响应文件密封和标记要求 | 符合谈判采购文件的规定 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 响应报价 | 不超过预算控制金额 |
| 交货期 | 符合谈判采购文件的参数要求 |
| 质保期 | 符合谈判采购文件的参数要求 |
| 评委 | 3-5人 | 评委由纪检监察室随机抽取 |

2、谈判小组首先对响应文件进行检查，以确定响应文件内容是否完整、有无计算错误等。

3、算术错误将按以下方法更正，如果供应商不接受对其错误的更正，其响应报价将被拒绝。总价金额与单价金额不一致的，以及分项价汇总之和与总价不一致的，则以单价和分项价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。如响应报价表中的小写金额和大写金额不一致的，以大写金额为准。

**十二、评分办法主要内容**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 评标  因素 | 投标  报价 | 技术  部分 | 业绩 | 产品授权 | 安装、调试方案 | 质保期 | 售后服务及优惠条件 | 合计 |
| 权重 | 30分 | 35分 | 15分 | 2分 | 3分 | 5分 | 5分 | 100分 |

1、评委根据投标文件内容进行综合评议。

2、坚持公平、公正、公开、诚信的原则。

3、评审工作在谈判小组内独立进行，遵照评标原则，按照程序及方法公正、平等地对待所有供应商。

4、审核供应商的资质。

5、采用综合投票评议法。

6、对供应商的响应文件进行符合性审查；

7、对供应商所投项目的供货方案、性能、质量进行比较；

8、对供应商的商务文件进行评议；

9、对供应商的实质性优惠进行比较；

10、对其它内容进行分析比较：

七、确定成交供应商

谈判小组严格按照采购文件的要求和条件进行综合评审投票，按分数由高到底顺序推荐成交候选人1-2名，并直接确定第一名为成交人。最终得分相等时，以评审价格低的优先，评审价格也相等的，以技术得分高的优先，如果技术得分也相等，由评审小组商议确定供应商优先顺序。  
 除不可抗力或者合同履行将损害国家利益和社会公共利益导致合同无法履行或者履行没有意义外，成交供应商不得放弃中标。如成交供应商无正当理由放弃成交、拒签合同的承担千分之一至千分之五的罚款，列入政府采购严重违法记录名单，禁止参加政府采购活动1-3年。

八、重新采购

1、谈判小组根据本采购文件有关规定否决不合理投标或者界定响应文件为无效后，因有效投标不足三家使得采购明显缺乏竞争性时，可以否决所有响应文件。供应商少于三个或者所有响应文件被否决，采购人依法重新采购。

2、第一名放弃成交，第二名报价比第一名报价高出20%以上的，采购人依法重新采购。

谈判小组将遵照谈判原则，公正、公平地对待所有供应商。

# 十三、授予合同

一、成交通知

1、在响应有效期内，成交结果以书面形式或电话通知成交供应商。

2、对未成交的供应商，不作任何未成交原因的解释，所有响应文件不予退还。  
二、提出质疑

1、 采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑可以拒收。  
2、不在法定质疑期内提出的质疑函可以拒收。不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

二、签订合同

1、成交人收到成交通知书后，应在一周内与采购人签订合同。

2、响应文件以及中标人在谈判时对澄清问题的答复内容等均作为合同不可分割的组成部分。

3、若供应商未能或拒绝按谈判文件要求及其响应文件内容与采购人签订合同，采购人可以根据推荐次序另选成交供应商。