附件1

拟采购进口产品名称及技术参数清单公示

一、单孔腹腔镜技术参数：

1. 30°内窥镜.

2.直径D：5.0mm≤D≤10.0mm.

3.工作长度L：400mm≤L≤500mm.

4.视场角 80°.

5.超广角，带光纤接口.

6.可高温高压消毒.

7.激光焊接、蓝 宝石镜片.

8.市场中心角分辨率≥6.28C/（°）.

9.有效景深：3mm—100mm.

10.工作距离为 10mm 时内窥镜的分辨率应≥28lp/mm.

- 11.光学检查镜在 D65 标准照明体下的显色指数实测值应≥95，有效光度率 的测定值≤418cd/㎡/lm。(提供证明材料）

12.45°的导光束接口.

13.无需转接头即可匹配医院现有腹腔镜系统。

二、配置清单如下：

- 1.单孔30°腹腔镜  2根

- 2.消毒盒  4个

- 3.使用说明书   2份

- 4.产品合格证   2份

- 5.保修卡  2份